纤维胆道镜技术参数

一、技术参数

★1、视野角度：≥85度；视向角0度；景深：3－50mm。

★2、先端部外径：≤4.9mm；插入部外径≤5mm；钳道内径≥2.2mm。

★3、弯曲角度：≥160度，≥130度。

4、有效长度：380mm。

5、全防水。

6、目镜的视度 调节范围应 不小于 ±2.5屈光度，调节操作应平稳舒适。

7、工作距离5mm处，照度不低于3000LX。

8、消毒灭菌方式：浸泡消毒

二、配置

序号 名称 数量 单位

1 纤维胆道镜 1 条

2 手压式内镜测漏器 1 套

3 管道清洗刷 1 把

4 活检钳 1 把

5 取石网篮 1 把

6 通气盖 1 个

7 吸引按钮 1 个

8 注水三通 1 个

9 镜箱 1 只