可视喉镜技术参数

1. 显示屏：

1.1 尺寸：≥3.0寸高清LCD显示器,能够调节图像的饱和度、亮度、色彩；

1.2 ☆显示屏分辨率 960*480；宽比4:3，空间分辨率≥9lp/mm

1.3 色温 不小于5000K；

1.4 上下转动角度 0-130°±2°；

1.5 左右转动角度 0-270°±2°；

1.7 数据输出：2种文件输出法，USB传输，内置16G内存卡读卡器读写。

2. 喉镜片（含摄像头）：

2.1 采用CCD（防水）摄像头，分辨率≥200万像素

2.2 电源 3.7V

2.3 ☆喉镜片可选配件：8种规格304医用不锈钢可重复使用金属镜片（a:镜片前端可活动式带弯头镜片分：成人大号，成人中号，儿童；b：固定式金属镜片分：成人大号，成人中号，儿童，婴儿，早产儿,c:硬管镜）；可选一次性喉镜片金属支架 成人大号、成人中号、儿童，新生儿/早产儿，高强度防雾复合材料 成人、儿童、新生儿、早产儿一次性使用喉镜片

2.4 视场角 ≥90°

2.5  景深3-100mm

2.6 光照度 ≥800LUX

3.  电池 ：

3.1 ☆视频喉镜内置专用大容量锂电池，电池满电待机高达500分钟

3.2 电压 3.7V；

3.3 容量 3200mAh；

3.4 充电次数 ≥500次；

3.5 充电时间 ≤4小时。

4.  电源适配器

4.1 充电接口输入极性 内正外负；

4.2 充电器输入 100-250V,50Hz；

4.3 充电器输出 3.7V-12V,1000mA。

5. ☆防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。

6. 摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离25-45mm。

7. ☆拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照，摄像功能，轻轻一点，即可实时存储高清图片或影像。

8. ☆镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用最新防脱落锁扣开关设计，可承受各方受力不脱落，喉镜片采用独特的挂钩式平面触头连接部件，确保良好接触效果插拔稳定，持久耐用，信号传输流畅。

9. 手柄为仿锤形波浪型防滑设计，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响；

10.配置清单（一）

1）、标准主机                   2台

2）、喉镜片

a:镜片前端可活动式带弯头镜片   2只

b:固定式金属镜片：成人中号      2只

儿童镜片      1只

c:硬管镜                        1只

3）、充电器                    2套

4）、便携包（包装盒）         2个